Технічний паспорт виробу

КК-S953

Пневматичний поліцентричний колінний вузол

Зовнішній вигляд і технічні характеристики

Артикул: КК-S953

колір / логотип

Застосування пневматичного поліцентричного колінного вузла

Встановлення:

Встановлення:

1) Збір:

Збирати потрібно у напрямку  від куксоприймача до стопи з використанням адаптерів

2) Для регулювання згинання та розгинання вузла:

Відповідно до ваги та активності пацієнта, а) змініть регулюючий гвинт позиції згинання (#40) для збільшення/зменшення чутливості вузла;

або б) змініть регулюючий гвинт (#35) для збільшення/зменшення стійкості запобіжника. Перед виконанням будь-яких налаштувань розблокуйте екран блокування (#36) та обов’язково затягніть стопорний гвинт, коли налаштування буде виконано. Якщо пацієнт усе ще відчуває, що опір недостатній або занадто сильний, ви можете послабити корекцію. Для цього закрутіть гвинт (#35), а потім замініть набір, який включає направляючу пружину (#32), пружину розтягування (#33) та еластичне плетіння (#34) (опір пружини поділяється на зелений > червоний > синій) .

або в) змініть гвинт контролю згинання/розгинання на клапані пневматичного корпусу (#25), щоб збільшити/зменшити швидкість згинання або розтягування вузла.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Загальна довжина | 243 мм |
| --- | --- |
| Висота конструкції | 192 мм |
| Вага | 1084 г |
| Максимальний кут згинання | 145 градусів |
| Максимально допустиме навантаження | 136 кг |

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Загальна довжина | 243 мм |
| --- | --- |
| Висота конструкції | 192 мм |
| Вага | 1084 г |
| Максимальний кут згинання | 145 градусів |
| Максимально допустиме навантаження | 136 кг |

Гарантія: 18 місяців

Термін дії гарантії: APR.06.2023

Термін безпечного використання: чотири роки

Серійний номер:  1602

ISO 10328 – «P6+10%» – «136 кг» *)

*) Не перевищуйте максимально допустиму вагу користувача Перед використанням ознайомтесь з інструкцією

(Примітка): пункти, позначені знаком  пов'язані із безпекою.

Утилізація:

Необхідно утилізувати відповідно до місцевих та державних нормативних актів.

KEN DALL ENTERPRISE CO., LTD

NO. 150, QIONGLIN S. RD., XINZHUANG DIST.,

NEW TAIPEI CITY 24264, TAIWAN, R.O.C.

TEL: +886-2-2202-2726, FAX: +886-2-2202-2568

E-Mail: Export.info@kendall.com.tw

КЕН ДАЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗ КО., ЛТД

НОМЕР. 150, ЦЮНЛІНЬ С. РД., СІНЬЧЖУАН ДІСТР.,

НОВИЙ ТАЙБЕЙ 24264, ТАЙВАНЬ, РЕСПУБЛІКА КИТАЙ

ТЕЛ: +886-2-2202-2726, ФАКС: +886-2-2202-2568

E-Mail: Export.info@kendall.com.tw