Інструкція із застосування

КК-S1540

Гідравлічний  поліцентричний колінний вузол із фіксацією розгинання і ручним замком

Колінні вузли — це компоненти протеза ноги для компенсації відсутнього природного колінного суглоба.

Вузол колінний пневматичний KK-S1540 використовує гідравлічну систему, яка забезпечує контрольований і плавний рух коліна під час ходьби та інших активностей. Це допомагає пацієнтам отримати більш природний та ефективний рух. KK-S1540 забезпечує комфортний перехід від зігнутого коліна до прямого, зменшуючи навантаження на тіло.

А – Гільза (може бути індивідуально виготовлена відповідно до потреб пацієнта)

B - Адаптер гільзи


C - Пневматичний поліцентричний колінний вузол

D – Трубка (пілон)

E – Адаптер щиколотки

F - Стопа

Артикул: ________

колір / логотип

Застосування гідравлічного  поліцентричного колінного  вузла із фіксацією розгинання і ручним замком

1) Збір:

Збирати потрібно у напрямку  від куксоприймача до стопи з використанням адаптерів

Гвинт для регулювання згинання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Загальна довжина	156 мм (mm)

Висота конструкції	113 мм (mm)

Вага	930 г (g)

Максимальний кут згинання	147 градусів (deg)

Максимально допустиме навантаження	136 кг (kg)

Лінія вирівнювання

0=6 мм

0=

мм

Затискний опорний гвинт (I)

Гвинт для регулювання розгинання

Максимальне згинання

Переконайтеся, що всі гвинти або гайки кожного компонента міцно затягнуті.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Загальна довжина	156 мм (mm)

Висота конструкції	113 мм (mm)

Вага	930 г (g)

Максимальний кут згинання	147 градусів (deg)

Максимально допустиме навантаження	136 кг (kg)

Гвинт для заправки масла

Регулювання пружини

Регулювальний гвинт

Ручний замок:

2) Регулювання (Будь ласка, зніміть чохол перед регулюванням)


Гвинт для заправки масла #A:
Заправка масла у гідравлічний циліндр потрібна, якщо гідравлічне демпфування поступово зменшується.  Фахівець може обертати  гвинт для заправки масла #A за годинниковою стрілкою, щоб перемістити масло з резервуара в гідравлічну камеру.


                                      


Гвинти регулювання згинання та розгинання (#F та #E):
Ці гвинти, розташовані з обох боків гідравлічного циліндра, дозволяють регулювати демпфування.

- Рекомендація: Спочатку налаштуйте гвинт #F (згинання), потім гвинт #E (розгинання).

Стандартне налаштування для згинання (#F):

- Закрутіть гвинт #F до кінця, потім відпустіть на три чверті оберта.

  - <+>: Збільшення демпфування згинання.

  - <->: Зменшення демпфування згинання.

Збільшення демпфування

Повільніше

Швидше

Приклад: Якщо потрібна більша швидкість ходьби, збільште демпфування згинання, обертаючи гвинт #F у напрямку <+>.



                                                                                                                  Increase Damping

Стандартне налаштування для розгинання (#E):

- Закрутіть гвинт #E до кінця, потім відпустіть на повний оберт.

  - <+>: Збільшення демпфування розгинання.

Збільшення демпфування

<->: Зменшення демпфування розгинання.

                               
                                         Increase Damping

Регулятор пружини (#B):
Використовується для налаштування допомоги при розгинанні коліна.

- Зніміть передню кришку коліна, щоб отримати доступ до регулятора.

- Якщо згинання коліна важке, зменште допомогу, повертаючи регулятор (#B) вліво.

При недостатньому регулюванні:

- Рекомендується замінити стандартну пружину (синя) на слабшу (жовта).

- Поворот вправо: Збільшення допомоги.

Поворот вліво: Зменшення допомоги.


      
           






Як замінити пружину допомоги при розгинанні:

- Продовжуйте повертати регулювальний механізм вліво, доки пружина повністю не ослабне.

Затисніть пружину назад

Витягніть і поміняйте пружину

Підняти пружину

Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на схемі, для заміни пружини.



Ручне блокування (#D):
Користувач  може відключити ручне блокування за наступними кроками:

- Повністю розігніть коліно.

- Натисніть блокувальний механізм (#D) вліво, щоб розблокувати.

Ручний замок (розблокувати)

Натисніть вправо, щоб заблокувати.

Регулювальний гвинт (#C):
Якщо у фіксованому стані утворюється зазор, поверніть регулювальний гвинт (#C) за годинниковою стрілкою, щоб його усунути.

Застереження

- Дотримуйтесь інструкцій щодо надягання протеза, наданих фахівцем. Не змінюйте ці інструкції самостійно.

- Шкарпетки або лайнер слід змінювати/очищувати щодня. (Рекомендація: прання вручну та сушка на повітрі.)

- Протезний куксоприймач слід протирати водою або розведеним медичним спиртом кожні два дні.

- Для відпочинку рекомендується знімати чохол, лайнер і протез кожні чотири години приблизно на десять хвилин (індивідуальні рекомендації можуть відрізнятися).

- Завжди майте запасні чохли для компенсації змін об'єму кукси, особливо під час роботи чи подорожей. Чохли потрібно змінювати, якщо вони стають вологими.

- У разі планування подорожей тривалістю понад два дні, зверніться до свого фахівця для регулювання та технічного обслуговування протеза. Це забезпечить вашу безпеку.

- Щорічне технічне обслуговування протеза є обов’язковим.

- Уникайте контакту протеза з водою. Якщо протез намок, ретельно висушіть його якомога швидше.

Гарантійний строк:  18 місяців з дня придбання.

- Температура зберігання: -5°C ~ 45°C, вологість: 20–90%.

- Термін придатності ( служби) : 4 роки.

Максимальне навантаження: 136 кг. Не перевищуйте ліміт.

ISO 10328 – “P6+10%” – “136 кг (kg)” *)

*) Не перевищуйте максимально допустиму вагу користувача Перед використанням ознайомтесь з інструкцією із застосування

Утилізація
Утилізуйте згідно з місцевими правилами щодо утилізації.

Символи, що можуть зазначатися на маркуванні:

|  | Номер за каталогом |  | Дата виготовлення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Серійний номер |  | Виробник |
|  | Медичний виріб |  | Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві |
|  | Використати до |  | Знак відповідності вимогам директиви ЄС |
|  | Попередження |  | Користуйтеся інструкцією із застосування |

|  | Кен Далл Ентерпрайз Ко., Лтд. № 150, Кіонглін С.Рд., Ксінжуанг діст., Нью Тайпей Сіті 24264, Китайська Республіка Тайвань Ken Dall Enterprise Co., Ltd. No.150, Qionglin S.Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24264, Taiwan (R.O.C.) |
| --- | --- |
|  | Імпортер: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я ТРЕЙДИНГ» 03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, 19, к.102 Тел. (044) 221-68-20 E-mail: vztrading.office@gmail.com |

Дата останнього перегляду української версії інструкції із застосування: 07.2023